**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、施式方案、报价表

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：安装并验收合格后，一次结清货款。

2、设备安装期：5天

3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 牙科电动抽吸机 | 1台 | 1）高精度的压力传感器和自动负压调节，PLC(可编程控制器），安全，可靠，抗干扰性强 。2）分离罐具有过滤分离器，独立自动排污泵3）优点与性能： 采用半干式吸引系统 ，根据液位自动排污保证100%抽吸工作 最高液位配有保护报警装置，保护抽吸主机的整体性能不受排污故障影响 真空负压恒定装置4)工作环境条件环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa 通 风流量≥20m³/min5)电功率：2.3KW，电源：380V±10％V AC50Hz±1Hz6)工作时间 ：100%连续工作7)整套抽吸机组的抽吸流量：1500L/min8)整套抽吸机组的抽吸负压：-15KPa～-22KPa9)噪音≦65dB |
| 总价 |  |
| 设备品牌及型号 |  |