**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍彩页

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

2、设备安装期：7天

3、售后服务：质保1年

4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 胰岛素泵 | 5台 | 1、基础率分段：24段和48段2、基础率设置最小步进量：≤0.05u/h（1u等于0.01毫升）3、输注频率：0～60次/小时4、输注方式：基础输注，临基输注，大剂量输注，方波输注。5、基础率设置范围：0～5 u。6、基础率输注允差：±5%7、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～200%，时间设置范围0～24小时。8、大剂量设置范围：常规设置范围 0～40 u，最大可修正范围0～85 u。9、大剂量输注允差：±3%10、大剂量设置模式：常规模式和三餐模式11、大剂量预设功能：智能模式和三餐模式、方波大剂量输注。12、大剂量向导功能：可以根据饮食情况更精确更科学的计算出大剂量的输注计量。13、药量常规设置范围 0～40 u，最大可修正范围0～85 u；时间设置范围0～240分钟。14、大剂量输注速度可调功能：大剂量脉冲速度可调5/10/15/20S15、可以预设用餐报警。16、螺杆自动复位，自动计算所装药量17、大剂量回顾记录：≥500条18、基础率回顾记录：≥050条19、日总量回顾记录：≥500条20、排气记录：≥500条21、报警记录：≥500条22、报警方式：铃声23、警示项目：大剂量输注结束后30min就餐提示；大剂量输注结束后3h发出测血糖提示；电压低于1.2v时低电压提示；药液低于20u时低药液提示；无输注液时药完报警；当输注速率小于预设值时阻力大报警；输注管道阻塞达到6u之前阻塞报警。24、电池：1.5V25、有记忆功能（有内置电池），取出电池，时间和基础设置不会丢失26、防水等级标准：IPX827、储药器装药量：≥300个单位 |
| 设备型号 |  |
| 总价 |  |